附件1：医用耗材询价目录

| 序号 | 品名 | 规格 | 品牌 | 省集采流水号 | 省集采平台限价（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 一次性（泪道）清洗器 | 5ml/支 |  |  |  |  |  |
| 5 | 75%医用乙醇 | 100ml/瓶 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电子生物反馈贴片 |  |  |  |  |  | 吞咽功能机配套使用 |
| 7 | 吞咽治疗贴片 |  |  |  |  |  | 电子生物反馈机配套使用 |
| 10 | 支气管插管 | 左、右：35#、37#、39# |  |  |  |  |  |
| 11 | 支气管封堵器 |  |  |  |  |  |  |

附件2：胸外及普外科专用耗材

| 序号 | 品名 | 规格 | 品牌 | 省集采流水号 | 省集采平台限价（元） | 报价（元） | 预计年使用量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | EC60A | 强生 |  |  |  | 20 |
| 2. | 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | ECR60B/D/W/G | 强生 |  |  |  | 50 |
| 3. | 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | EC45A | 强生 |  |  |  | 20 |
| 4. | 腔镜关节头直线型切割吻合器和钉仓 | ECR45B/D/W/G | 强生 |  |  |  | 60 |

附件3：脑外科专用耗材

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 省集采 流水号 | 省集采平台限价（元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 颅骨网板连接片及螺钉 | 1.6,2孔 | Synthes GmbH（强生上海） |  |  |  |
| 2. | Y型接骨板 | 1.6,5孔 | Synthes GmbH（强生上海） |  |  |  |
| 3. | 硬脑膜外补片 | 5.08*5.08 | Codman & shurtleff.inc |  |  |  |
| 4. | 硬脑膜外补片 | 7.62*7.62 | 英特格拉生命科技（上海） |  |  |  |
| 5. | 脑脊液分流管及附件 |  | 英特格拉生命科技（上海） |  |  |  |
| 6. | 腰大池引流装置 |  | 山东“大正”或威海“创世纪” |  |  |  |

附件4：内镜清洗消毒器招标参数

- 配置清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动软式内镜清洗消毒器 | 1台 | 限价9.8万元 |
| 2 | 内镜清洗工作站初洗槽 | 1套 |  |
| 3 | 内镜干燥台 | 1套 |  |
| 4 | 内镜中心追溯系统 | 1套 |  |

二、技术要求

| 1、全自动软式内镜清洗消毒器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 结构配置 |  |
| 1.1.1 | 消毒剂储存箱容量 | ≥10L |
| 1.1.2 | 适酶储存箱容量 | ≥2.5L |
| 1.1.3 | 酒精储存箱容量 | ≥1L |
| 1.1.4 | 测漏压力传感器 | 采用日本SMC压力传感器。 |
| 1.1.5 | 电磁阀 | 采用日本SMC电磁阀， |
| 1.1.6 | 排水装置 | 采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端。 |
| 1.1.7 | 水过滤器 | 设置3级水过滤器 |
| 1.1.8 | 清洗液、酒精、消毒液计量装置 | 清洗液、酒精采用蠕动计量泵，消毒液采用流量开关计量，计量精度≤1%； |
| 1.2 | 技术性能 |  |
| 1.2.1 | 每次处理镜子数量 | 1条 |
| 1.2.2 | 测漏功能 | 具有内镜全程测漏功能，并在测漏结束后释放镜子内部压力； |
| 1.2.3 | 消耗水量 | 清洗消毒循环水耗量≤50L |
| 1.2.4 | 自身消毒功能 | 不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器反向消毒； |
| 1.2.5 | 加强消毒功能 | 延长消毒时间，可用于阳性传染病人检查后的内镜，强化消毒效果； |
| 1.2.6 | 软镜内通道循环泵 | 设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水管腔，活检、吸引管腔，辅助送水管腔和抬钳器管腔等； |
| 1.2.7 | 内镜内腔清洗接头 | 可提供奥林巴斯、宾得、富士能三大品牌内镜内腔清洗接头。 |
| 1.2.8 | 全封闭消毒 | 洗消槽采用全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。 |
| 1.2.9 | 无菌水漂洗 | 内置无菌水过滤器；消毒后使用过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。 |
| 1.2.10 | 消毒次数记录 | 每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数； |
| 1.2.11 | 过程数据打印 | 打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件； |
| 1.2.12 | 追溯系统 | 连接追溯系统。采集内镜信息、操作人员信息和内镜清洗消毒的过程数据通过网络与用户的计算机系统连接，实现患者信息与内镜清洗消毒信息管理 |
| 1.2.13 | 控制系统 | 采用PLC控制； |
| 1.2.14 | 触摸屏显示 | 采用≥5寸彩色触摸屏显示； |
| 1.2.15 | 显示屏显示内容 | 显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片； |
| 1.2.16 | 管理员权限设置 | 产品控制系统设有三级权限设置；操作人员拥有一级权限，可完成日常洗消工作；管理员拥有二级权限，可进行程序参数调整；维护人员拥有三级权限，可更改设备内部参数； |
| 1.2.17 | 玻璃门 | 采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况； |
| 1.2.18 | 门脚踏开关 | 设有门脚踏开关； |
| 1.2.19 | 管路材质证明 | 采用进口经FDA认证的食品级软管，并提供认证证书和报关单； |
| 1.2.20 | 消毒效果检测报告 | 分别提供中国疾病预防控制中心(或其它权威第三方机构)出具的产品消毒效果检测报告； |
| 1.2.21 | 医疗器械注册证 | 提供二类医疗器械注册证 |
| 1.2.22 | 注册检验报告 | 提供注册检验报告 |
| 1.2.23 | 卫生安全评价报告 | 提供卫生安全评价报告 |
| 1.2.24 | 电气安全性能检测报告 | 提供电气安全性能检测报告 |
| 1.2.25 | 电磁兼容报告 | 提供电磁兼容报告 |

| 2、内镜工作站初洗槽 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 材质要求： | 采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥10MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。 |
| 2.2 | 清洗槽形状要求： | 清洗槽采用“前高后低”的大圆弧防水设计，槽面向内侧倾斜，前端高于后端，使溅到台面的液体全部从下水道流走，而不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端圆弧形设计，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部凸起设计，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。 |
| 2.3 | 不锈钢水龙头 | 国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。（提供产品的材质检验报告和国家级产品检验报告，两份检验报告均提供打印版和红章扫描电子版） |
| 2.4 | 高压水枪材质及功能要求： | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备不少于八个的螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 |

| 3、内镜干燥台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 材质要求： | 采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥10MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。 |
| 3.2 | 高压气枪材质及功能要求： | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备不少于八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 |
| 3.3 | 尺寸 | 不小于长1000mm×宽750mm； |

| 4、内镜洗消追溯系统 |  |
| --- | --- |
| 4.1 | 可接入软式内镜清洗消毒机及内镜清洗工作站，自动获取设备洗消数据。 |
| 4.2 | 洗消阶段采集的数据包括:内镜名称、内镜钢号、内镜类型、洗消程序、清洗人员、清洗日期、各个步骤开始时间、洗消总时长、内镜状态等。 |
| 4.3 | 语音提醒功能：正常作业及不规范作业行为均提供电脑语音提醒或告警支持，包含RFID刷卡信息语音提示、不规范操作语音告警。 |
| 4.3 | 系统支持洗消流程记录信息完整时自动提交数据库保存，无需用户二次操作软件，有效减少用户操作次数并降低洗消记录漏保存的概率。 |
| 4.4 | 系统提供洗消流程记录灵活处理，解决洗消环节漏刷问题。 |
| 4.5 | 洗消阶段可灵活配置，满足不同的洗消流程 |
| 4.6 | 洗消阶段监控：实时显示内镜名称、洗消阶段、时间、操作人，辅助用户完成洗消工作。 |
| 4.7 | 内镜洗消明细：查询指定日期段的内镜清洗明细，查询条件：日期时间、洗消人、洗消类型。查询结果：内镜种类、内镜型号、内镜编号、洗消人、洗消日期、内镜名称、洗消时长、清洗工序。导出Excel格式文件。 |
| 4.8 | 特殊清洗查询：查询特殊感染患者使用后的内镜清洗明细。查询条件：日期、洗消人、内镜类型；查询结果：洗消人、内镜种类、内镜型号、内镜编号、洗消日期、洗消时长、清洗步骤。导出Excel格式文件。 |
| 4.9 | 清洗工作量统计：统计清洗人指定时间段内的清洗内镜数量。查询条件：洗消人、日期。查询结果：洗消内镜数量、洗消人。导出Excel格式文件。 |
| 4.10 | 身份鉴权 提供用户登录身份鉴权能力，系统管理权限鉴别，防止非授权人员随意访问系统。 操作员登陆模式，用于洗消人员的登陆； 管理员登录模式，用于护士长等管理者的登陆； |
| 4.11 | 设备管理：可维护内镜洗消机的设备IP和端口，读卡器的IP等。 人员管理 可维护科室人员信息，包括：科室、岗位、用户编码、院内工号、用户姓名、性别、年龄、手机号、座机号等。 内镜管理 可维护科室所有内镜的基础信息。包括：内镜编码、内镜名称、内镜钢号、内镜类型、所属科室、厂家、使用次数、内镜状态、 科室管理 可以添加多科室管理。 |

附件5：牙科治疗机招标参数（限价6万）

（一）工作条件

1. 电压                           220V±22V
2．频率                           50Hz±1Hz
3．环境温度：                        5-40℃
4．相对湿度                         ≤80%
5. 水压：                         0.2～0.4MPa
6．气压                           ≥0.55Mpa
（二）技术参数
1． 牙科椅
1.1 座垫面离地面最低高度：              430毫米
1.2 座垫面离地面最高高度：              650毫米
1.3 靠背后倾范围：                  -5—80度
2． 治疗机
2.1 高速涡轮手机转速              ≥300000 r/min
2.2 低速气马达手机转速：           ≥14000r/min
2.3 漱口水温度：                     40℃±5℃
2.4 冷光口腔灯：                 8000～15000Lux
（3）产品要求 
★牙椅注册证需由国家食品药品管理局颁发 ，安徽省内三甲医院用户名单不少于五家
1.1底座及机架要求采用铝合金结构，能不易变形、不生锈
★1.2牙椅升降及仰卧采用进口液压系统，可以无极调速、低嗓音、升降稳、免维护。
1.3、病人躺椅采用人体工程学设计，背靠斜移动和座椅产生连动方式，以此方式增加患者舒适度，病人座椅具有12-15度之仰角。
1.4、双轴式头枕设计，可以适应儿童和轮椅患者就诊。
1.5、三旋转轴设计的感应式冷光源无影灯，可以进行强弱光调节适应不同患者（正确患者和轮椅患者）的治疗。
1.6、椅位下降具有安全碰触开关，并有反弹微上升，以保障安全且具有椅位互锁功能，即手机启动时，椅位具有自然断电的安全系统。
1.7、采用红外线感应给水系统，内置漱口水加温及恒温系统。
1.8、手机系统挂架可旋转，让医生操作自如
1.9、具有多功能一体式脚踏控制器，不需用手碰触任何按键就可控制椅位，并有“0”漱口位，“S”刚就诊记忆键，让医患沟通更和谐。
1.10、口腔综合治疗台的控制方式：手机的工作用脚开关气体控制，病人椅的动作具有脚开关和手控制两种独立的控制方式，并具有3组可任意设定的记忆椅位
（四）、配置清单

1.1日本NSK四孔高速标准手机                 2支
1.2日本NSK四孔低速气马达手机（含直、弯手机）            1套
1.3快拆式三用喷枪                        2套

1.4水压弱力吸唾器(可接驳中央负压系统）                   1套

1.5气压强力吸引器（带过滤器）（可接驳中央负压系统）      1套

1.6标准医生座椅                                          1张