附件：货物需求和技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 一、基本特征 1.适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。 2.采用≥15英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率高达1920*1080。 3.屏幕显示：多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 4.自检功能，可检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件 5.≥90分钟内置后备可充电电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 6.气动电控呼吸机，具备实时气源压力电子显示。配备备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作。 7.标配有创通气模式，无创通气模式，高流量氧疗功能，支持进行序贯治疗 8.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。具备截屏U盘导出功能（可缓存20张截屏文件）。 9.可配备旁流CO2监测，模块可与同品牌监护仪通用。 10.具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，并实时显示其趋势 11.标配费雪派克湿化罐 二、呼吸模式及功能 1.标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式，自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等），心肺复苏通气CPRV、PSV-S/T。 2.可升级高级通气模式：压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS。 3.其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定 4.具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 5.具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%~80%范围内手动灵活调节。 6.配备脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。 7.配备肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。 8.具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能 9.基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创） 三、设置参数 1.潮气量：20ml—4000ml，可升级至2ml—4000ml 2.呼吸频率：1-100/min 3.吸气流速：6-180L/min 4.SIMV频率：1-60/min 5.吸/呼比：4:1—1:10 6.最大峰值流速：180L/min(选配备用空气气源时可达200L/min) 7.吸气压力：1--100 cmH2O 8.压力支持：0—100cmH2O 9.PEEP：0~50 cmH2O 10.压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF 11.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF 12.氧浓度：21—100vol.% 13.叹息功能：有 四、监测参数 1.气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测 2.每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测 3.潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量 4.可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间 5.具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测。 6.可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。 五、报警参数 1.具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化指引进行故障提示 2.分级报警和声光报警 3.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障 六、其他功能 1.便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能 2.能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求 七、售后服务 1.供货产品生产厂家需在安徽省内设有分公司，提供营业执照证明，保障售后服务的及时性。 2.整机质保≥两年。成交供应商在质保期内接采购人通知须在4小时内到达现场进行相关服务，一般故障须在12小时内维修完成，如维修时间超过24小时须提供备用产品供采购人使用。 | 1 | 台 |
| - 本次采购最高投标限价：300000.00元。包括但不限于货物的全部价款、税费、运输、培训、安装、调试、技术指导、咨询、检测、招标代理服务费等验收合格交付使用之前发生的所有费用以及技术和售后服务等其他各项与之有关所有费用。 - 该货物需求及技术要求参数为关键性技术参数，供应商必须无条件满足，否则视为无效报价。 |  |  |  |  |