附件：

货物需求及技术要求

- 一、ABS治疗车(6台)

技术参数：

1、治疗车立柱采用ф 25×1.2 ㎜的不锈钢圆管弯曲制成。

2、台面采用 ABS 材料注塑模具一次性成型。

3、治疗车为二层结构，其中上层台面配有一个抽屉。

4、脚轮采用豪华静音脚轮,轻便、灵活无噪音，其中两只脚轮为刹车轮,起固定作用, 使病历夹车移动及定位灵活、轻巧、稳定、安全、可靠、无噪音。

推荐品牌：安徽科奇  武汉江汉  江苏永发

- 二、电波钟（12台）

- 技术参数：

1、LED 时钟显示面板可按采购方要求添加 LOGO 及名字（如附件参考图）；

2、同步时钟以北京时间为参考标准，接收卫星时间信号达到时间同步；

3、无人值守模式，插电即用，无需组网，无需任何设置，自动同步北京时间；

4、静态 IC 电路，恒压恒流，超高亮数码管显示，以保证 LED 显示的寿命一致性，不受温度变化、电流大小等因素的影响；

5、时钟掉电期间或通讯故障期间，时钟均能自动准确走时；通讯故障期间，守时精度月误差《3 秒， 重新来电后 30 秒内强制完成时间同步；也可通过按键调整各时间值；

6、电源供电：采用外置电源适配器供电；输入电压:110~220V,50HZ；输出 5V；USB 接口；

7、通讯方式：采用 4G+卫星无线传输。（无需配置服务器、机房、通信控制器、网线、卫星天线）；

8、亮度调整：五档手动亮度选择和自动智能感光功能（自适应环境光线调整到最佳显示亮度）；

9、显示面板参数：

9.1 产品规格 21x58x3.5cm，时间显示 3 英寸、日期、星期、温湿度 0.8 英寸 ；

9.2 屏幕亮度（平均值）≥1500cd/m2；

9.3 噪声系数：≤1.5db；（静音）；

9.4 LED 寿命＞100000 小时，亮度均匀性最低像素亮度/最高像素亮度≤0.9；

9.5 最佳可视距离：正面 1--50m 以内；

9.6 电源具有超温、过流、过压保护等技术；

9.7 常亮点 1 年内≤2/10000，盲点 1 年内≤2/10000；

9.8 LED 刷新速度≥150 帧/秒；

9.9 最大功耗/使用功耗≤10W；

9.10 控制方式：4G+卫星无线传输；

9.11 后盖模具一体成型，具有对流散热孔功能；(非密度板)

9.12 铝合金边框电泳工艺处理，不褪色不生锈；圆角设计，一次成型无螺丝，非四角拼接；

9.13 显示窗口防眩光，内置防眩光网点，灰度 50，网线 50；

9.14 高透光玻璃，印网内层印刷；

9.15 节能模式：22 时-次日 7 时，进入节能省电模式，降低亮度延长寿命，显示柔和不刺眼；

10、设备提供三年免费保修，终身维护，提供国家钟表权威质量检测报告；

11、投标时提供产品彩页、检验报告等证明文件；并提供加盖生产厂家公章的售后服务承诺函原件。

- 三、铝合金病人推床（2张）

1.推车面及护拦以PE材料模具成型，车身为高强度铝合金喷塑，具有色调柔和、轻盈牢固的特点；

2.整体升降采用螺旋机构传动，升降范围广，操作轻松方便，安全可靠；

3.背部为进口汽簧，支撑抬起功能，车身面可在0～340mm范围内升降，背板升起角度0°～70°，升降灵活、稳定；

4.全藏式ABS护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人；

5.配有四钩螺钉锁紧可升降输液架，车身配有携带式氧气瓶架，供抢救病人用；

6.手摇丝杆获国家专利的过盈保护装置，过载保护在正常使用情况下,任意摇动不会脱落；

7.车面另配有活动防水软垫，可人工转移病人；

8.装有高级6″中心制动万向脚轮，分别采用一脚中心制动，可灵活制动和定向；

9.外部尺寸为：长2000mm×宽640mm×升降范围（560～830）mm；

10.可做抢救床使用；

11.整体框架选用优质铝合金材料制作，美观结实耐用。

四、医用50L冷藏柜（台式）（1台）

1、完全符合 GSP认证标准有国家相关部门出具的第三方校准证书。

2、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。

3、专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在110V～230V范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定。

4、先进的微电脑控制器，五路传感器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%。

5、温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃.湿度感应精度1%。

6、温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出保存。

7、具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。

8、除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管，永远不会生锈。

9、双层中空玻璃门，保温性能好，配有安全门锁。

10、内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染）。

11、柜体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

12、蒸发器配置加热丝。

13、公司资质有质量管理体系ISO9001认证证书、强制性产品认证CCC证书、欧盟认证CE证书、专利证书等。

五、注射泵（2台）

1、水平卧式结构，安全放置便于操作

2、电源：交流电源：交流100-240V 50/60Hz功率消耗小于20VA

3、外部直流电源：直流12V

4、内置电池：锂电池11.1V 1500mAh

不小于8小时（全新电池完全充电情况下以5mL/h速度注射时)

5、适用的注射器：规格为10mL、20mL、30mL和50（60）mL的所有符合标准的注射器

6、注射速度设定范围：

0.1-300.0mL/h（10mL注射器）

0.1-600.0mL/h（20mL注射器）

0.1-900.0mL/h（30mL注射器）

0.1-2000.0mL/h（50（60）mL注射器）

最小增量为0.1mL/h

7、注射总量显示范围：0.1-99999.9mL

注射精度：机械精度：±1%

包括注射器的精度：±2%

快进操作：

300.0mL/h（10mL注射器）

600.0mL/h（20mL注射器）

900.0mL/h（30mL注射器）

1500.0mL/h（50（60）mL注射器）

8、KVO速度：0.1mL/h

9、阻塞级别：可以进行3级选择

I:   300±100mmHg（40.0±13.3kPa）

II:   500±100mmHg（66.7±13.3kPa）

III:  800±200mmHg（106.7±26.7kPa）

10、报警：注射将完成、注射器推空、注射完成、注射阻塞、无电池、电池电量低、电池电量严重短缺、无交流电源、无外部直流电源、注射器松脱、遗忘操作、注射泵自检和运行过程故障自动诊断报警、速度无效、限制量小于等于总量。

11、特殊功能：再报警功能：  静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警。

事件记录功能：能够存储、回放大于300个事件。

声音音量等级：可调3级报警音量。

电源切换功能：当交流/直流电源停止供电时，注射泵自动切换为内置电池供电。

12、使用条件：环境温度：5℃-40℃  相对湿度：15%-80%，非冷凝大气压力：70.0kPa-106.0kPa

储存条件：环境温度：-20℃-+55℃

13、分类：I类CF型IPX4

14、外形尺寸：320(W) ×118(H) ×120(D)mm

15、重量：约2kg（含电池）

16、安全标准:GB9706.1（IEC60601-1）医用电气设备 第一部分：安全通用要求。

17、GB9706.27（IEC60601-2-24）医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求医用电气设备。

YY0709-2009（IEC60601-1-8）医用电气设备 第1-8部分：医用电气设备安全通用要求并列标准：医用电气设备医用电气系统中报警系统的测试和指南。

六、电动吸引器（2台）

1、本机由负压泵、负压调节器、负压指示器、收集容器组件、脚踏开关、机箱组成；

2、可满足各类医院和医疗手术时需要高效率，大流量吸引的要求，可供医疗单位做手术吸引脓血等各种粘质分泌物用；

3、采用伸缩型推拉把手，移动方便、占用空间小；

4、采用双头活塞式真空泵作为负压吸引装置，设有防溢流安全装置，保养维护工作简单，无需加油；

5、手动和脚踏开关并联任意使用；

6、电动吸引器按防电击类型及程度分类为Ⅰ类设备B型应用部分，运行模式为间歇加载连续运行（间歇吸引），IPXO、非AP型或APG型普通设备；

7、产品符合GB9706.1、YY0505、YY0636.1相关要求。

8、负压极限值：≥0.09MPa[680mmHg]；

9、负压调节范围：0.02~0.09MPa（150~680mmHg）；

10、抽气速率：泵口（出气口）≥35L/min；终端≥25L/min；

11、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；功率：≤280VA；噪声：≤60dB；收集容器容量：2500ml×2；

12、工作环境：温度：+5℃~+35℃，相对湿度：25℃不超过80%，大气压力：86KPa~106KPa。

七、视频喉镜（1套）

(一)主机技术要求

*1：主机内置智能主控芯片：标配8G内存卡，可兼容视频窥视叶片手柄、视频硬管手柄、视频软管手柄；

*2：配置3.5寸触摸显示屏，显示分辨率不低于640×480；

*3：主机可通过HDMI数据线、无线WiFi模块连接图文工作站，实时传输视频喉镜、视频硬镜、视频软镜影像；

04：显示器能上下0º～130º转动，左右0～270º转动。视场角≥180º；

*5：主机内置多媒体系统，内置操作教学视频；可拍照、录像、录音；直接阅读、回放；具备USB、HDMI输出方式；

6：屏幕亮度可调节，以适应不同插管环境，可设置语言，音量，日期；

7：显示器内部电源：锂聚合物电池，电压DC3.7V，持续工作时间≥240分钟；.

8:产品安全规格：电击防护类型——Ⅱ类、带内部电源；电击防护等级——Class A；

9：电源适配器：输入电流——0.2-0.1A；输入电压——AC100-240V；熔断器：T2A，250V;

(二)喉镜窥视手柄参数要求

1：采用数字电子成像技术：工作距离 20-100mm；

*2空间分辨率 ≥10.08LP/mm；视角≥60º；

3：光源照度：1000LUX,h≥40mm；照明范围≥φ50mm,h=40mm;

*4：可调节的多功能手柄，一支手柄可配置4种不同型号叶片，满足婴幼儿、儿童、成人的插管需求；

*5:可调节伸缩杆圆弧半径65mm;调节角度不小于18º；

*6：配备智能温控芯片加热除雾功能，非LED灯加热，稳定温度43º±3º，除雾加热时间≤10秒；

7：可通过无线模块直接连接图像处理工作站或监视器

*8：可连接图像处理工作站，具有编辑制作图文、视频报告功能，能够进行远程医疗、会诊等功能。

9：叶片材质：聚碳酸酯；外观以及物理性能：窥视片表面光滑平整、无毛刺、飞边、黑点、及器械杂质、气泡即扭结；窥视叶片具有一定的韧性，在正常使用过程中不破裂；

10：适用范围：新生儿、儿童、成人、成人大号；适用气管插管范围：新生儿——2.5-4.0mm;儿童——4.0-6.0mm;成人——6.0-9.0mm;成人大号——6.0mm以上;