潜山市立医院

麻醉机呼吸机回路消毒机招标参数

1. 可以选择复合醇/过氧化氢、臭氧等多种消毒剂（液）对麻醉机、呼吸机回路进行消毒灭菌。

★2.产品级别：生产企业获得国家三类医疗器械生产许可证、产品二类注册证，生产企业必须有卫生主管部门颁发的"消毒产品生产企业卫生许可证"。（需提供证书）

★3.消毒机采用≥7英寸彩色触摸液晶显示屏，方便使用者对设备的操控。

4.消毒工作模式：2个程序模式（麻醉机，呼吸机），1个手动模式（其他设备）。

5.麻醉机程序模式：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥。

呼吸机程序模式：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥。

6.手动模式：

雾化程序：工作时间10min-60min可选，步进值10min

消毒程序：工作时间30min-120min可选，步进值15min

干燥程序：工作时间10min-60min可选，步进值10min

7.供气和排气速度（L/min）：3~5

8.雾化量(ml/min)：0.2~0.5

9. 消毒运行中随时通过高精度传感器检测O3浓度，输入臭氧浓度（mg/m3）≥100，确保最佳消毒效果。

10.H2O2浓度：12.46% (w/w)。

11. 回路消毒机在消毒过程中回路外环境臭氧排放浓度≤0.16 mg/m3，低于国家标准，可人机共存。确保使用时手术室无污染，无需单独操作空间，无消毒场所面积大小要求。

12.消毒效果：枯草杆菌黑色变种芽孢、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和铜绿假单胞菌的杀灭对数值均≥3.0。

13.消毒级别：必须杀灭细菌芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求。

14.臭氧排出浓度自动监测及报警：臭氧浓度的自检及报警功能，无效消毒时自动报警，消毒过程中，动态、自动监测消毒机内部产生的臭氧浓度。

15. 无键触摸屏操作实现雾化、消毒、干燥的全自动消毒灭菌程序。

★16.回路消毒机机身配内置打印机，消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方或卫生监督主管部门查验。

17.温度检测：设备配有温度传感器，监控核心部位温度。消毒过程中，实时自动监测消毒机内部温度并自动报警，杜绝温度过高造成臭氧浓度自动下降而影响消毒效果。

18.自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路彻底干燥，无水分残留。

19.消毒机及其内部均采用耐腐蚀材料构成，保证气体无泄漏，以及机体的稳定型和寿命，有效延长消毒机使用寿命。

20.工作噪声（dB）：≤55

电源：AC（220±22）V、(50±1)Hz

输入功率（VA）：≤100

★21.回路消毒机产品既能给麻醉机回路消毒又能给呼吸机回路消毒，回路消毒机机身结构设计有专门给麻醉机、呼吸机管路及其他附件消毒的消毒仓。该消毒仓具备对呼吸机吸入口和呼出阀进行消毒的功能。回路消毒机机身有两个输气口和两个抽气口，真正做到对麻醉机、呼吸机回路系统进行全面彻底消毒。（需提供印刷品彩页，彩色打印机打印的彩页无效）

22.生产企业是国家高新技术企业，有国家高新技术企业证书。（需提供证书）

23.生产企业及产品没有被国家或省市药监局曝光过质量管理缺陷企业或产品不合格记录。

24.生产企业须有800或400免费客服电话，并且在安徽省内有固定售后服务点（需提供营业执照）。