附件2：电子轮椅秤、血压计、膨宫仪

电子轮椅秤技术参数（预算1.2万元/台）

- 一. 电子轮椅秤技术参数要求

- 1.检定分度值（g） 100G

- 2.尺寸 800*800 mm 外径 1000*1000 mm (大小误差在10mm以内)

- 二、参数要求

- 1.要求配置 标配（高强度称台、4只称重传感器、内置防水接线盒、称重仪表）

- 2.最大量程（kg）≤300KG

- 3.检定分度值（kg） 0.1kg

- 4.电源 220VAC/直流 2 用

- 5.秤盘尺寸（cm） 0.8*0.8m,

- 6.外形尺寸（cm） 1*1m

- 7.仪表高度（cm）≤0.8m

- 8.称台材质及厚度 不锈钢 304 或者 碳钢

- 9.称重范围 300KG

- 10.计量准确度 国家 III 级 1/3000

- 11.允许误差 50G

- 12.功率 0

- 13.气源 0

- 14.耗气量 0

- 15.工作温度 -5-45 度

- 三．轮椅式电子秤性能要求：

- 1. 防滑，耐磨的塑料外壳的秤台

- 2. 电子优化扶手提供最大的安全

- 3. 简单便捷的操作

- 4. 医学称重功能：适用于焦躁不安的病人

- 5. 功能：网络传输接口 轮椅秤是专门为医疗行业量身定做的产品，采用现代简洁外观设计，提升医院单位的档次， 明亮的 LED 显示使显示直观清晰明亮，标配打印功能，选配 RS232接口方便与电脑连接，带斜坡，方便轮椅上下，使称量更方便。

- 材质要求选择：碳钢材质轮椅秤或不锈钢材质轮椅秤，可按科室的要求细节定制。

- 6.质保要求：按国家标准，免费保修一年（蓄电池充电器除外），终身维护。

- 四.称重显示仪表基本功能要求

- 1.输入信号分辨率： 0.05uv

- 2.内部分辨率： 100 万

- 3.采样速率： >100 次/秒

- 4.非线性： <0.01%FS

- 5.增益漂移： 2ppm/℃(TYP)

- 6.供桥电源： DC5V，350Ma

- 7.使用温度： 0℃-50℃

- 8.储运温度： -65℃---+150℃

- 9.相对湿度： <90%

- 10.外形尺寸： 300*196*186

- 11.动态检测，数字滤波及自动零点跟踪功能置零、去皮、清除、累加等功能键盘设定与校正

- 五.称重传感器基本功能要求

- 1.最大安全过载： 120%FS

- 2.灵敏度： 2.0±0.1%mv/v

- 3.非线性： ±0.02%FS

- 4.滞后： ±0.02%FS℃

- 5.重复性： 0.02FS

- 6.蠕变： ±0.02%FS/3min

- 7.零点输出： ±1%FS

- 8.零点温度系数： ±0.02%FS/10℃

- 9.输入电阻： 775Ω

医用血压计技术参数要求（预算2.2万元/台）

- 1. 显示方法：LED显示屏

- 2.★ 测量方法：脉搏波法

- 3. 测量范围： 压力：（0～300）mmHg［(0～40) kPa］ 脉搏：40次/分～180次/分

- 4. ★测量准确度：压力：±2mmHg(±0.267kPa)以内  脉搏：40-180次 ±2%以内

- 5. ★存储容量：100组测量数据

- 6. 测量位置：左右臂均可测量

- 7. 压力监测：高精密半导体压力传感器

- 加压：压力泵自动加压方式 减压：线性电磁控制阀自动减压系统

- 超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒

- 8. 肘部位置传感器: 有 (准确定位肱动脉，提高测量精度)

- 9. ★ 臂筒角度调节：臂筒可左右转动约10度，提高测量舒适度

- 10. 适合臂周：17cm～42cm

- 11. 输出端口：RS-232/USB两种数据接口方式

- 12. 干扰提示：干扰情况用户提醒

- 13. ★抗菌设计：整机及袖套采用抗菌材料

- 14. 语音设置：可开关语音，音量可调节

- 15. 打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸

- 16. 压力单位： mmHg和kPa两种模式互选

- 17. 主机尺寸：471.5mm (长)×402mm (宽)×309mm (高) （大小误差10mm以内） 主机重量：约8.0kg

- 18. 电击保护：I类设备，B型应用部分

膨宫仪技术参数要求（预算3.5万元/台）

- 安全分类I类BF型

- 电源～220V 50Hz

- 额定功率≤150VA

- 微电脑数码管显示

- 压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～400mmHg

- 流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0 L/min

- 可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）

- 管路可高温高压和低温等离子消毒

- 配件可与其他品牌通配

- 配件属于医用级材料，保证手术的安全性

- 采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。

- 运行方式间歇加载/连续运行

- 整机保修时间一年

- 噪声≤70dB(A)

- 外形尺寸300*370*140mm(大小误差10mm以内)

- 重量≤8kg

- 随机配送两套管路。