附件3：生物阅读器、塑封机

生物阅读器技术要求（预算5.5万元/台）

- 1.可同时培养压力蒸汽生物指示物和低温过氧化氢生物指示物。

- 2.生物监测阴性判读时间≤24min。

- 3.阳性结果读取时间≤5min。

- 4.阅读器配有≥10个培养孔，每个培养孔有独立的荧光检测读头。

- 5.LED 显示屏，支持网络连接，具备程序自检功能及自动报警功能。

- 6.拔出菌管10秒内可恢复正常培养。

- 7.配备专业综合记录册。

- 8.设备配套专用耗材请在投标报价表中单独报价。

- ★9.为保证医疗设备全过程可监管可追溯，根据《医疗器械监督管理条例》，投标人投标本项目时须提供制造商或产品授权代理人（注册证上代理人）的授权原件扫描件。验收时采购人联系中标产品制造商或代理人（注册证上代理人）验证中标人提供的授权是否真实有效，如弄虚作假，采购人有权拒收货物并拒付货款，取消其中标资格。（提供承诺书）

塑封机技术要求（预算3万元/台）

- 1.封口速度≥10m∕min，封纹宽度≥12mm，封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求。

- 2.浮动式恒定压力压合设计，适应纸塑袋、纸塑立体袋和纸纸袋的封口需要。

- 3.彩色液晶屏显示，全中文操作界面，内置参数自动储存功能。

- 智能温度控制，温控精度±1%，工作温度60-220º可任意设置。

- 5.内置打印机，可以设置打印事项、调整打印内容。

- 6.设备可与电脑连接实现信息传递，可通过设备内置程序对打印内容进行调整或更改。