参数要求

潜山市立医院

附件：

| 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术参数规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产床 | 台 | 1 | 1、本产品适用于妇科检查、产妇分娩及施行刮宫等妇产科手术。 2、该床的升降、前后倾及背板折转可分别由手掌式控制器或脚踏控制操纵，使用方便、灵活。 控制按钮均是点动按钮，当按下或踩下所需动作的按钮时，对应的电机动作，按钮放开动作立即停止。 3、动力系统关键部分采用线性电机，噪音低、性能稳定、使用环境好。各种动作可在规定的范围内任意调节并锁定，操作方便。 4、产床需技术先进，辅助腿板可回转或拆卸。旋开的腿板置于床侧，用做悬空器械台，方便易操作；拆去腿板时，产床也可满足产妇坐式分娩及刮宫、妇科检查用。 5、该床主体采用优质碳钢表面喷塑，台面框、底座罩、立柱罩及污物盆均为优质304不锈钢制作，外表美观，易于清洁。 6、床垫采用仿羊皮革料柔软舒适有弹性，耐消毒，耐清洗。 7、辅助台可在规定的范围内锁定，操作方便。 8、方形立柱，上下升降稳定、可靠。 9、配有内置应急电源,应急电源可自动充电,网电源断电时,应急电源可自动跳转至工作状态。 10、主要规格及技术参数： 床面高度（含垫）：最低 ≤660mm 升距≥245mm ★前倾： ≥18° 后倾： ≥18°（提供省检验报告数据页证明） ★背板上折：≥65° 背板下折：≥8°（提供省检验报告数据页证明） 11、基本配置：主床1套、支肩架2只、麻醉屏架1个、拉手2只、托腿架2只、托手板2只、污物盆1只、床垫1套 |

| 婴儿复苏台 | 台 | 1 | 1.具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 2.设置温度与皮肤温度分屏显示； 3.独立的超温保护系统； 4.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 5.婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； 6.产品具有自检功能，多种故障报警提示； 7.前面板具有温度校正功能； 8.具有肤温传感器脱落报警提示功能； 9.婴儿床下可放置X光射线拍片盒； 10.具有数据储存功能； 11.具有APGAR评分计时功能； 12.具有RS-232接口。 13.工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤600VA 14.控温方式：预热、手控、肤温三种控制 15.肤温控温范围：32℃～37.5℃ ★ 16.肤温显示范围：5℃～65℃（提供证明材料） 17.控温精度：≤0.5℃ ★ 18.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内（提供证明材料） 19.床面温度均匀性：≤2℃ 20.辐射箱水平角度：0°～90°双向转动 ★21.婴儿床四周的有机玻璃档板具有输液管路六通道（需提供实物图证明材料） 22.床体尺寸：670*470 23.APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示 24.故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等 25、产品通过CE、TUV、ISO9001、13485质量认证 26、确保产品的安全性，售后服务的保障合肥市维修办事处和六位具有上岗证的工程师 27、同品牌设备在省内三甲医院用户不低20家 ★ 28、产品使用寿命不少于八年（提供证明材料） |
| --- | --- | --- | --- |

| 急救车 | 辆 | 1 | 1.台面采用进口的ABS材质; 2.ABS台面安装304不锈钢三面围栏，安全置物，精致美观 3.侧板背板均选用优质的进口ABS材料拼装而成， 4.车体立柱采用塑钢型材嵌入式导轨技术，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置，配件使用更贴近操作者的身高及使用习惯。 5.车体抽屉采用优质的进口ABS材质的抽屉，抽屉内配ABS隔板，方便药品器械分类存放;滑轨采用进口三节静音滑轨，推拉顺畅，安静，无噪音，抽屉拉手选用ABS燕尾蝶款拉手精致美观: 6.车体前方装有中控锁装置，操作简单方便;车体设计五层抽：二小抽，（抽屉面板高度7公分），二中抽，（抽屉面板高度12公分），一大抽组合，（大抽抽屉面板高度24公分），每层抽屉配有3*3分格片自由分格药盒大小空间使用，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实， 7.底部采用四只静音豪华脚轮，脚轮两只带刹车、两只不带刹车、推行灵活、转向准确。 8.配置：仪器平台、副工作写字台、可升降式不锈钢输液挂钩、心肺复苏抢救板、污物桶两个、置物篮1个，置物盒1个，锐气盒2个，电源播板、氧气瓶支架。 配置清单： 台面 ：1块 底板： 1块 立柱；四根 护栏：1套 中控锁：1套 钥匙：2把 副工作台面：1套 抽屉 ：五层 药盒： 五套 标识牌：5个 置物盒 ：1个 置物篮： 1个 锐气盒：2个 垃圾桶：2个 仪器平台：1个 平台支架：1套 输液架：1根 电源插座：1套 氧气瓶支架：1个 心肺复苏抢救板：1块 轮子：4只 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照明灯 | 台 | 1 | 1.照度（可调） 30000Lux 2.色温 4500K-5000K 3.光斑直径 Φ80mm 4.灯泡类型 LED 5.灯珠数量 7颗 6.功耗 10W 7.光柱深度 ≥350mm 8.安全类型 I类 9.超强的光亮度 10.完美的冷光效果 11.使用寿命长：LED寿命可达60000小时以上,无需更换灯泡 12.节能和环保 配置清单： 灯头 1台 万向轮 4只 立柱 1套 底座（含开关电源） 1套 内六角扳手 1套 合格证 1份 使用说明书 1份 |
| 无影灯 | 台 | 1 | 1.照度（可调） 30000-160000Lux 2.色温（可调） 3700K-5000K 3.显色指数 85-98 4.光柱深度 ≥1300mm 5.光斑直径 200-260mm 6.照度调节 1%-100% 7.灯泡类型 LED 8.灯泡数量 48颗 9.灯泡功率 1W×48 10.灯泡平均寿命 ≥80000h 11.术者头部温升 ﹤1℃ 12.电源电压 AC100-240V 50/60HZ 13.采用新型LED冷光源，照度可达30000-160000Lux可实现无极调光非多档调节；色温在3700K-5000K区间，无极调光非多档调节。满足高照度的同时，根据不同术者的需求，调节光照参数，使术者对光的感知柔和不眩目。 14.采用德国原装进口LED发光芯片，芯片使用寿命高达8万小时以上。 15.显色指数85-98，真实反映人体组织颜色，适用于各种手术场景大大降低了医护人员因长时间手术而产生的视觉疲劳。 16.术者头部温升﹤1℃，避免创口因温度升高而血凝过快导致组织干燥，影响手术进行。 17.灯罩壳为优质铝材质，表面采用高压静电喷涂工艺，使用进口环保抗菌塑粉，确保产品符合手术卫生要求，表面哑光、无眩目。 20.中置消毒手柄可任意拆卸，耐温不低于134℃、耐高压不低于205.8kPa，便于高温高压蒸汽灭菌。 |
|  |  |  | 配置清单： 1.灯头 1台 2.万向轮 4只 3.消毒手柄 2件 4.平衡臂 1套 5.立柱 1套 6.底座（含开关电源） 1套 7.内六角扳手 1套 8.合格证 1份 9.使用说明书 1份 |
| 手术器械移动手推车 | 台 | 1 | 1.适用于医护人员对病人急救护理输液换药等 2.主体用铝.钢.ABS全新料工程结构组成，四柱承重，塑钢立柱 3.优质的ABS工程塑料设计双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，不锈钢三面围栏，ABS一体化台面， 台面上配透明软玻璃垫子， 4.正面：中控锁，三折静音轨道，抽拉顺畅自如，设计两层ABS抽屉，分别为二中抽.（抽屉面高度是12公分），每层抽屉内有长宽各3*3的分格片，可自由分隔大小空间16个药盒，豪华ABS燕尾蝶款式的抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实 6.左侧：置物篮一个，洗手液支架一个 7.右侧：两只分色ABS垃圾桶，置物篮一个，锐气盒两个 底板上配一个大号置物筐 8.豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。 |
| 移动紫外线消毒灯 | 台 | 1 | - 紫外线波长为253.7A，电源电压220V50Hz，功率为2*30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度 - 2.采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁 3.传动部位采用内置式分离结构，使用高强度韧性工程塑料，具有耐氧化，抗辐射，使用寿命长等特点 4.灯架部分线束采用新型内置排线，定位灯脚座，解决间距不固定，易变形的问题 6.定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。7.底座为整体底座，快速安装。8.灯臂为整体式铝合金灯臂，耐腐蚀耐氧化。灯管不易松动。转动齿轮为整体式经久耐用，不会生锈滑牙。9.电感镇流器一拖一，寿命长。10，喷塑为高光白。11.电源线为3C认证0.75平方12.包装为加厚5层片硬纸板。13.灯车主体底部厚度为1.0mm.车身为0.7mm 14.灯脚3C认证。 |
| 监护仪 | 台 | 1 | 一、外形结构： 1.便携一体式监护仪, 可用于监护成人,儿童,新生儿患者 2.★≥12.1寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示。 3.★整机无风扇设计，降低床旁环境噪音干扰 二、监测参数： 4.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 5.采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性，且具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 6.心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择 7.血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况 8.采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性 9.无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式 10.★NIBP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性。成人范围：收缩压 25-290mmHg，舒张压 10-250mmHg；小儿范围：收缩压 25-240mmHg，舒张压 10-200mmHg；新生儿范围：收缩压 25-140mmHg，舒张压 10-115mmHg 11.★提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 三、系统功能： 12.具有三级声光报警，参数报警级别可调 13.具备报警集中设置功能 14.具备血液动力学、药物计算功能 15.具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式 16.支持>=1000小时趋势数据的存储与回顾功能 17.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 18.标配锂电池，锂电池工作时间可达4小时以上；仪器设计使用寿命达到10年。 19.★仪器背部采用监护附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效，降低医护人员工作量。 20.★安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型，提供证明材料。 ★21.为保障良好的售后服务，需提供生产厂家出具售后服务承诺书，产品生产厂家需在安徽省内设有分公司或服务机构，保障售后服务的及时性。 |