货物需求

| 货物名称 |  | 货物技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红外热辐射治疗仪 |  | 附后 | 台 | 1 |  |
| - 备 注 | - 投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等； - 投标人报价包含全部价款、税费、运输、装卸、安装、调试、技术服务等所有费用； - 3.整机质保1年。 |  |  |  |  |

货物技术参数：

- 适用范围：用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合。

2、★采用≥8英寸彩色触摸屏控制，清晰直观，操作简单。

3、★红外光谱范围：0.4μm～1.4μm（400～1400nm）。

4、治疗时间快速选择功能：可快速选定治疗时间，提高设备临床使用效率。

5、工作治疗时间：1~100min可调，步长为1min。治疗结束时有声音提示功能。

6、出光口面积：出光口面积≥95cm2。

7、★输出功率≥750W，输入功率≥800VA；出光口平面中心处光功率密度≥480mW/cm2；20cm处光密度≥235mW/cm2.。

8、电动升降系统，最大治疗高度1500mm。

9、治疗角度可在水平面和垂直面两个维度调整治疗头方向，水平旋转≥120°，

垂直面旋转≥100°。

10、★四大安全保护：

1）设备光源具有过热保护装置，光源温度过高时自动熄灭，停止治疗；

2）设备具有皮肤过热报警功能，当皮肤温度≥45℃时，设备报警并熄灭光源，停止治疗；

3）设备具有倾倒断电保护功能：

4）设备具有安全治疗距离指示的定距杆。

11、具有断电记忆功能。

12、具有患者治疗信息管理及患者治疗方案、自动加载功能。

13、产品采用低噪音设计，设备正常工作时噪声≤56dB(A)。

14、设备具备Wi-Fi无线网络接口。